## Slide 1
دوره تضمین کیفیت
بخش هورمون‌شناسی
مدرسین : طیبه عراقی
علی اصغر جلالی

## Slide 2
شما پس از این دوره خواهید توانست:
- به اهمیت هر یک از عناصر طرح کیفیت پی ببرید
- با توجه به شاخصه‌های آزمایشگاه خود، الگوی مناسبی از طرح کیفیت به منظور کنترل فرآیندها طرحریزی نمایید.
- به منطق حاکم بر نرم‌افزارهای کنترل کیفیت آشنا شوید.
- اقدام اصلاحی متناسب در برخورد با عدم انطباق‌های طرح کیفیت را اجرایی نمایید.

## Slide 3
به نظر شما تفاوت بین بخش هورمون با سایر بخش‌ها چیست؟
قیمت تمام شده هر آزمون
در اختیار نداشتن اعداد کافی برای آنالیزها داده‌ها
اهمیت نتایج (مصرف دارو با گزارش ما مانیتور می‌شود)
تنوع دستگاه‌ها، روش و آزمایشات در این بخش

## Slide 4
مدیریت کیفیت امری تازه و جدید نیست

## Slide 5
با توجه به اینکه ما در این بخش با داده‌های کمتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه هستیم، می‌بایست تاکید و کنترل بیشتری روی سایر عناطر طرح کیفیت ارائه گردد.

## Slide 6
ارکان QA در بخش‌های فنی
- تاثیرات کارکنان (M)
- تاثیرات مواد (M)
- تاثیرات تجهیزات (M)
- تاثیرات مانیتورینگ و پایش (M)
- تاثیرات روش‌های انجام آزمایشات (M)
- تاثیرات محیط (M)

## Slide 7
بر اساس تعریف طرح کیفیت، پیشنهاد ذیل در رابطه با طرح کیفیت در بخش هورمون‌شناسی ارائه می‌گردد:
1- کنترل کیفی داخلی
2- کنترل کیفی خارجی
3- برنامه اجرائی تضمین کیفیت بخش هورمون

## Slide 8
1- کنترل کیفی داخلی

## Slide 9
1-1- تایید صحت عملکرد دستگاه‌های آنالایزر هورمون (رادیو ایمونواسی، الایزا، لومینومتر، فلورومتر و سایر آنالایزرها) به هنگام نصب، پس از سرویس و یا سیکل زمانی مشخص (آزمون‌های دقت و صحت: شامل بلانک‌گیری، تکرار‌پذیری، صحت عملکرد پروب‌ها/بازوها/ ریل‌ها، پایداری دمای انکوباتور، انتقال ناخواسته نمونه، انتقال ناخواسته معرف، بررسی صحت خوانش مقدار، غلظت یا فعالیت آنالیت مورد نظر، شرایط دمایی دستگاه و محیط و همچنین شرایط رطوبت)
نکته 1: تایید به صحت عملکرد دستگاه در مورد صحت خوانش مقدار، غلظت یا فعالیت آنالیت مورد نظر ممکن است توسط روش مرجع، ماده مرجع، سرم کنترل، دو دستگاه مختلف ویا مقایسه بین آزمایشگاهی انجام شود.
نکته 2: تایید صحت عملکرد سایر تجهیزات با الزامات مربوط به هر تجهیز (نظیر آنچه به عنوان مثال در مورد آنالایزرهای هورمون‌شناسی بیان شد) شامل: اتو، بن‌ماری، سمپلرها، دیسپنسرها، پیپت‌ها و سایر شیشه‌ آلات حجمی، ترمومترها، سانتریفیوژ و غیره باید انجام شده و نتایج آن ثبت گردد.

## Slide 10
به عنوان مثال در رابطه با الایزا:
- بررسی صحت خوانشگر الایزا
- بررسی خطی بودن خوانشگر الایزا
- بررسی تکرار‌پذیری سمپلر و تکرار‌پذیری خوانشگر الایزا
- بررسی فرآیند شستشو

## Slide 11
1-2- بررسی ظاهری کیت و کنترل‌های مصرفی از نظر پلمپ بودن، تاریخ مصرف، تغییر رنگ، شفافیت ول‌ها، محتویات کیت و شرایط ظاهری با نمونه‌های قبلی

## Slide 12
3-1- بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی از نظر وجود همولیز، لیپمک، ایکتریک، فیبرین، حباب هوا و مواردی که می‌توانند در آزمون تداخل ایجاد نمایند و ثبت

## Slide 13
1-4- کنترل ماهیانه راندوم برخی از پارامترهای دستگاهی و محدوده مرجع در جوابدهی و انجام اقدام اصلاحی در صورت بروز مغایرت. (تمامی مباحث مربوط به گزارش دهی)
نکته : گزارش دهی، تمام فرآیند post analyze نیست.

## Slide 14
5-1- استفاده همزمان از دو سطح نمونه کنترل مثلاً محدوده نرمال و بالا به صورت روزانه و رسم منحنی لوی جنینگ و بررسی و رعایت قوانین بر اساس وستگارد برای آزمون‌هایی که تعداد بیشتری دارند، نظیر T3 و انجام و ثبت اقدامات اصلاحی در مواردی که این قوانین نقض شده است.
اطلاعات آماری در این رابطه بسیار حائز اهمیت می‌باشد

## Slide 15
به قوانین اصولی طرحریزی گراف‌های کنترلی بر اساس منحنی‌های وست گارد
و قوانین چندگانه وست گارد توجه نمایید

## Slide 16
6-1- قرار دادن یک یا دو سرم کنترل و یک نمونه بیمار از Run قبلی در مورد تست‌های با پریود تکرار کمتر، نظیر PTH و بررسی عدد خوانده شده با محدوده سرم کنترل (در این گونه موارد بهتر است عدد خوانده شده در بازه میانگین و1/4 حدود بالا و پایین محدوده سرم کنترل قرار گیرد)

## Slide 17
7-1- دلتا چک روزانه تمامی نتایج غیرطبیعی هورمون: مقایسه نتایج غیرطبیعی فعلی با نتایج قبلی موجود در پرونده سوابق بیمار. این امر به منظور کشف خطاهای اتفاقی در حوزه نتایج غیرطبیعی صورت می‌گیرد.
توصیه می‌شود انجام دلتا چک با علامت مشخصی در برگه جوابدهی ثبت گردد.
بهترین راه برای آشکارسازی خطاهای قبل از آنالیز

## Slide 18
Limit checks
آزمایش بیمارانی که نتایج آن‌ها در محدوده‌ای قرار گرفته که با شرایط فیزیولوژیک منافات دارد باید از نظر احتمال اشتباهات تایپی مانند قراردادن ممیز در محل اشتباه، بررسی گردد.
مقادیر این محدوده بستگی به متد مورد استفاده دارد.

## Slide 19
8-1- تکرار برخی از آزمایشات که در محدوده‌های بحران، هشدار، بالا و پایین رنج اندازه‌گیری کیت قرائت شده‌اند و یا با بالین بیمار و سایر نتایج آزمایشگاهی وی تطابق ندارند. (آزمایش ممکن است بر روی همان نمونه و یا نمونه جدید، با همان روش/ کیت/ دستگاه و یا روش/ کیت/ دستگاهی دیگر انجام شود)
تکرار سرم کنترل هر 8 ساعت یا در هر Run کاری 50 نمونه‌ای

## Slide 20
9-1- تایید نتایج قبل از چاپ به کمک بهره‌گیری از آزمون میانگین جامعه بیماران در هر Runکاری (Bull Method)

## Slide 21
10-1- استفاده از نمونه ناشناخته معلوم‌العیار بین کار توسط مسئول فنی، مسئول کنترل کیفی یا سوپروایزر به صورت برنامه‌ریزی شده، هدفمند و منظم

## Slide 22
11-1 مقایسه منحنی ها از نظر شیب و سیگنال (به عنوان مثال OD در مورد الایزا) بر حسب ضرورت و نیاز در حین کار خصوصا در زمان تعویض محلول یا سرویس دستگاه یا تغییرات محیطی شدید در آزمایشگاه و در صورت لزوم کالیبراسیون

## Slide 23
در کالیبراسیون می‌بایست به قابلیت ردیابی خیلی توجه شود

## Slide 24
12-1- محاسبه خطای مجاز آزمایشات اصلی و مقایسه آن با خطای مجاز بیان شده توسط مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم انجام اقدام اصلاحی

## Slide 25
13-1- تعیین عدم قطعیت آنالیت‌های اصلی در بخش هورمون در مورد آزمایشات اصلی

## Slide 26
14-1- تعیین و کنترل مشخصات عملکردی هر آزمایش با آنچه سازنده کیت بیان نموده است، از قبیل خطی بودن، حساسیت و واکنش‌های تداخلی به هنگام راه‌اندازی آزمایش و یا تغییر در نوع کیت و یا پارامترهای دستگاه

## Slide 27
15-1- نگهداري پيشگيرانه تجهيزات هورمون‌شناسي (PM)
برنامه‌هاي PM بايد حداقل الزامات سازنده تجهيز را دارا باشد
برنامه‌هاي PM بايد دائماً با توجه به Log Book و گزارش سرويس بازنگري شود (Log Bookهاي يكسان دليل عدم تفهيم الزامات آن به كاربر مي‌باشد)

## Slide 28
16-1- رعايت استانداردهاي كيفي در آماده‌سازي آب مقطر مصرفي، استانداردها، معرف‌ها، سرم كنترل‌ها، كاليبراتورها و به ويژه محلول‌هاي Wash ويژه هر تست

## Slide 29
17-1- بررسي كيت‌هاي جديد و يا كيت‌هاي قبلي كه در آنها تغييراتي توسط سازنده بيان شده است و تصديق و صحه‌گذاري آنها، مثلاً استفاده از كيت ديگر و با روش ديگر براي مقايسه

## Slide 30
2- كنترل كيفي خارجي

## Slide 31
1-2- استفاده از نمونه‌هاي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت هورمون‌شناسي موسسات ارائه كننده نمونه‌هاي كنترل كيفي خارجي

## Slide 32
2-2- استفاده از نمونه ساير آزمايشگاه‌هاي مورد اطمينان و مقايسه نتايج

## Slide 33
3-2- دريافت و ارسال نمونه‌هاي مشكوك يا مجهول از آزمايشگاه‌هاي ريفرال و معتبر نظير ارسال نمونه با جواب مثبت ضعيف (ارزيابي مقايسه‌اي نتايج مشكوك در بخش هورمون و ايموئولوژي)

## Slide 34
3- برنامه اجرائي تضمين كيفيت بخش هورمون‌شناسي

## Slide 35
1-3- انجام مميزي بر اساس چك ليست اختصاصي هورمون توسط مسئول بخش سوپروايزر/ مدير كيفي در فواصل هر سه ماه
تمامي مستندات فني به يك اندازه اهميت دارند و مميزي هيچيك ارجحيتي نسبت به ديگري ندارد

## Slide 36
2-3- ارزيابي صلاحيت كاركنان بخش متناسب با نوع و حجم كار
مهمترين منابع هستند، هوشمند هستند، پس خطا دارند
تعريف صلاحيت، 4 پارامتر

## Slide 37
3-3- آموزش مستمر كاركنان بخش بر اساس نيازسنجي
نیازهای عمومی و تخصصی براساس کاری که فرد قرار است انجام دهد اجرای آموزش ، ساده و قابل فهم

## Slide 38
4-3- ثبت موارد عدم انطباق به صورت روزانه
1-4-3- قبل از آنالیز همانند(حجم ناکافی نمونه- همولیز شدید نمونه- اشتباه در پذیرش- جابجایی در اسم و کد، ارسال نمونه معیوب از نمونه برداری نظیر ظرف آلوده به دترژا و حجم ناکافی، شرایط نامناسب نگهداری و انتقال)
2-4-3 حین آنالیز همانند (جابجایی نمونه سرم بر روی دستگاه از محلول نامناسب- کالیبر نبودن دستگاه- استفاده از سینی واکنش آلوده، استفاده از منحنی ذخیره الایزا و عدم استفاده از کالیبراتورها/ کنترل ها در هر ردیف کاری)
3-4-3 – پس از آنالیز (اشتباه در ثبت نتایج بیمار- جابجایی نتایج بیماران – عدم رجوع به سوابق بیماران و یا عدم مراجعه به تست های مرتبط، نداشتن کامنت های مناسب جهت تفسیر نتایج)
عمده عدم انطباق ها مربوط به بیش از آنالیز می باشد
همه کارکنان باید عدم انطباق ها و شرح اقدام اصلاحی را بدانند

## Slide 39
3-5 ارزیابی تامین کنندگان (تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده) و همینطور کنترل و پایش شرایط انتقال و نگهداری کیت ها براساس GDP و GSP
تعریف شاخص های ارزیابی و وزن هر شاخص

## Slide 40
با تشکر از توجه شما