## Slide 1
به نام خالق یکتا

## Slide 2
موضوع:برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و روش های جایگزین
تهیه کنندگان :طیبه عراقی و ساره منتظری

## Slide 3
مدیریت کنترل کیفی
QUALITY MANAGEMENT

## Slide 4: داده های آزمایشگاهی به پزشکان کمک می کند در :
1
2
3
تست های غربالگری برای یافتن بیماری
تشخیص بیماری
پیگیری درمان

## Slide 5
بدون شک برای داشتن یک جواب درست اولین کار کالیبراسیون روش ها و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد یکی از راههایی که صحت کالیبراسیون و مستمر بودن آن را تایید می کند کنترل کیفی در آزمایشگاه است .

## Slide 6
QUALITY ASSURANCE
QUALITY CONTEROL
QA
QC
تضمین کیفیت شامل کنترل و مدیریت در مراحل قبل از آزمایش – حین آزمایش و بعد از آزمایش خواهد بود به عبارت دیگر از شروع و ورود بیمار به آزمایشگاه از ثبت پذیرش – خونگیری تا انتهای کار که چاپ نتایج را در بر میگیرد.

## Slide 7: فرایند پره آنالیتیکال: اغلب مشکلات تستهای آزمایشگاهی مر بوط به فرآیند پره آنالیتیکال می باشد
1
2
3
4
درخواست آزمایش از طرف پزشک ممکن اشتباه باشد
بیمار آمادگی مناسب نداشته باشد ( ناشتا بودن – عدم مصرف دارو )
جمع آوری ناصحیح نمونه توسط بیمارمثلا برای اندازه گیری های ادرار 24 ساعته
روش های جمع آوری نمونه توسط نمونه گیر صحیح نباشد

## Slide 8
5
6
7
8
عدم رعایت استاندارد ها در حین نمونه گیری مانند بسته بودن تورنیکت به مدت طولانی
جابجا شدن نمونه بیماران بعلت عدم توجه به بر چسب ظرف نمونه
نگهداری ناصحیح نمونه از زمان نمونه گیری تا انجام
که سریعا سانتریفوژ ودر یخچالPT-PTTآزمایش مثلا
نگهداری شود
دور سانتریفوژ برای جدا سازی پلاسما مناسب باشد

## Slide 9
در خواست آزمایش
جهت رفع اشتباه در درخواست آزمایش بهترین کار استفاده از فرم های چاپی است

## Slide 10
مواردی که در خواست آزمایش باعث خطا می شود
خود پزشک نام آزمایش را اشتباه بنویسد مثلا به جای نوشتن رایت – ویدال درخواست شود
نام آزمایش خوانا نباشد
استفاده پزشک از مخفف های گنگ
درخواست آزمایش توسط پرستار یا منشی بخش از روی پرونده بیمار

## Slide 11: جمع آوری نمونه و حمل ونقل
مواردی وجود دارد که نمونه در محل دیگر اخذ و به آزمایشگاه فرستاده می شود لذا رعایت روش های صحیح جهت انجام درست کار الزامی است
1- رعایت زنجیره سرد از زمان نمونه گیری تا حمل به آزمایشگاه
2- نگهداری و استفاده صحیح از محیط های انتقالی مثلا برای نمونه التور
3- ارسال به موقع و سریع نمونه ها به آزمایشگاه

## Slide 12: فرآیند های آنالیتیکال ( کنترل کیفی داخلی )
این قسمت از تضمین کیفیت مهم و بسیار گسترده و با آمار سروکار دارد.
چهار مرحله دارد
1
2
3
4
اندازه گیری نمونه های کنتری
پیدا کردن خطا و رفع آن
نگهداری تجهیزات
آنالیز آماری

## Slide 13: فرآیندهای پست آنالیتیکال
فرآیند پست آنالیتیکال نسبت به فرآیند پره آنالیتیکال مشکلات کمتری دارند مشکلاتی که ممکن در این بخش پیش بیایید
دادن جواب اشتباه بر اثر یکسان بودن اسم و فامیل بدون توجه به شماره پذیرش
تاخیر در تایپ و آماده کردن جواب
خوانا نبودن جواب
گم شدن جواب

## Slide 14: QUALITY CONTEROL
فرآیند کنترل کیفی دقت و تکرار پذیری نتایج آزمایشگاه را تضمین می کند برای انجام کنترل کیفی اولین قدم داشتن نمونه کنترل کیفی است که مقادیر آن معلوم باشد
یک نمونه کنترل کیفی تجارتی باید خصوصیات زیر را داشته باشد
1- شبیه نمونه بیمار باشد (خون – پلاسما – سرم )
2- پایدار بودن برای مدتها ی طولانی بدون نیاز به نگهدارنده
3- آلوده نبودن به عوامل بیماریزا ( باکتری – ویروس )
4-غلظت های مشخص از هر آنالیت با میانگین وحدود بالاوپایین
5- تعداد زیاد از یک نمونه

## Slide 15
6- بسته بندی مناسب برای توزیع و نگهداری آسان
7- ارزان بودن نمونه کنترل
ابتدا کنترل کیفی در بیوشیمی بحث می شود
کنترل کیفی به دو صورت داخلی و خارجی انجام می شود
کنترل کیفی داخلی :
در کنترل کیفی داخلی نیاز به سرم کنترل می باشد
دو نوع سرم کنترل وجوددارد 1- تجارتی 2- سرم پولد
شرکت های تجارتی سرم کنترل را در سه سطح متفاوت می -سازند
1- نرمال 2- مقادیر بالا 3- مقادیر پایین

## Slide 16
شرایط خاص برای آزمایشات مختلف
گلوکز
بیمار حتما باید ناشتا باشد
نمونه وریدی برای همه گروه سنی ترجیح دارد مگر در نوزاد اگر مشکل دارد خونگیری از پاشنه پا
نمونه سرم یا پلاسما ( ضد انعقاد هپارین )

## Slide 17
شرایط خاص برای آزمایشات مختلف
گلوکز
بیمار حتما باید ناشتا باشد
نمونه وریدی برای همه گروه سنی ترجیح دارد مگر در نوزاد اگر مشکل دارد خونگیری از پاشنه پا
نمونه سرم یا پلاسما ( هپارین )
اگر محل نمونه گیری با آزمایشگاه فاصله داشته باشد و در عرض 30 دقیقه سرم را نتوان جدا کرد

## Slide 18
كلسترول
بيمار الزاما ناشتا باشد
( EDTA نمونه سرم يا پلاسما ( هپارين
تا 500 ميلي گرم با كيت پارس آزمون خطي است
براي مدت كوتاه در يخچال و زمان بيشتر در فريز قابل نگهداري است

## Slide 19
تري گلسريد
حداقل 14 ساعت ناشتا باشد)) بيمار الزاما ناشتا باشد
بهتر است بيما ر 3 هفته رژيم غذايي ثابت و از سه روز قبل الكل مصرف نكرده باشد 24 ساعت قبل از انجام نمونه گيري ورزش سنگين انجام نداده باشد
(EDTAنمونه : سرم – پلاسما ( هپارين
تا 700 ميلي گرم در دسي ليتر با كيت پارس آزمون خطي است
سرم قابل نگهداري در يخچال مي باشد

## Slide 20
اسيد اوريك
بيمار ناشتا باشد
(EDTAنمونه : سرم – پلاسما ( هپارين
سه روز يخچال 3 ماه فريز پايدار است
تا 20 ميلي گرم در دسي ليتر خطي است
براي اسيد اوريك ادرار : جمع آوري ادرار 24 ساعته با اضافه كردن
10 ميلي ليتر سود 12.5 مول در ليتر به ظرف ادرار جهت جلوگيري
از رسوب – نمونه ادرار در يخچال قرار نگيرد و قبل ازبرداشت از
ظرف 24 ساعته كاملا مخلوط شود

## Slide 21
كراتي نين
جزء آزمايشاتي كه الزاما يا ترجيحا ناشتا باشد نيست
نمونه : سرم يا پلاسما (هپارين)
هموليز باعث رد نمونه مي شود
تا 6 ميلي گرم در دسي ليتر خطي است
محلول روزانه درست شود
براي كراتينين ادرار نمونه 1/50 رقيق شود
نياز به نگهدارنده نيست جمع آوري ادرار 24 ساعته
ظرف ادارار در زمان جمع آوري در يخچال نگهداري شود

## Slide 22
LDL-HDL CHOLESTROL
ناشتا بودن بیمار الزامی است
نمونه : سرم – پلاسما
جهت حصول بهترین نتیجه بیمار باید به مدت 3 هفته یک رژیم
غذایی و وزن ثابت داشته باشد
حداقل 10 ساعت ناشتا باشد

## Slide 23
ALT-AST
ناشتایی لازم نیست
نمونه : سرم - پلاسما ( با هپارین)
فعالیت شدید بدنی سبب افزایش این دو آنزیم می شود و باید اجتناب کرد
در نمونه خون کامل این دوآنزیم تا 12 ساعت پایدار است
زمان بیشتر باعث آزاد سازی این دو آنزیم از گلبول قرمز می شود
در یخچال تاسه هفته پایداراست فریز باعث کاهش فعالیت می شود
لیز شدید باعث رد نمونه می شود

## Slide 24
ALP
الزاما بیمار باید ناشتا باشد
هرچه زودتر آزمایش انجام شود چون حتی در یخچال در عرض 4 ساعت 10- 5 درصد فعالیت آن افزایش می یابد
همولیز باعث رد نمونه می شود
در صورت استفاده از روش تک محلول آماده سازی محلول بر حسب نیاز روزانه باشد

## Slide 25
آهن سرم
بیمار الزاما باید ناشتا باشد
به علت تاثیر ریتم شبانه روزی آهن نمونه گیری در صبح
انجام شود
تا 7 روز در یخچال پایدار است
همولیز باعث رد نمونه می شود

## Slide 26
کلسیم
بیمار ترجیحا ناشتا باشد
نمونه :سرم
پایداری کلسیم در یخچال تا 3 هفته ودر فریز تا 8 ماه است
تا 16 میلی گرم در دسی لیتر خطی است
برای کلسیم ادرار بهتر است ادرار 24 ساعته جمع آوری شود
ظرف پلاستیکی یا شیشه ای تمیز
ادرار 24 ساعته باید 5 باشد اگر بالاتر بود با اسید PH
کلریدریک 0.1 نرمال به 5 برسد سپس کاملا مخلوط و نمونه
از آنگرفته شود

## Slide 27
فسفر
ترجیحا بیمار ناشتا باشد
نمونه : سرم – پلاسما (هپارین)
در اولین فرصت سرم یا پلاسما جدا شود
تا 30 میلی گرم در دسی لیتر خطی است
تا 7 روز در یخچال پایدار است
همولیز باعث رد نمونه می شود
برای جمع آوری ادرار 24 ساعته برای فسفر به ظرف 10 سی سی اسید کلرید ریک 10 گرم در صد اضافه شود
در زمان انجام آزمایش فسفر ادرار نمونه 1/10 رقیق شود

## Slide 28
Hb A1C
در بیماران مبتلا به دیابت نوع اول آزمایش هر سه ماه و در نوع دوم هنگام تشخیص وهر 6 ماه در خواست می شود
نمونه : خون کامل
تا هفت روز در یخچال پایدار است نباید فریز شود

## Slide 29
LDH
نمونه سرم – پلاسما ( هپارین )
در دمای اتاق 3-2 روز پایدار است
نباید منجمد شود
همولیز باعث رد نمونه می شود
اگر از روش تک محلوله استفاده می شود بهتر است روزانه محلول درست شود گرچه کیت پارس آزمون گفته محلول مخلوط شده یک ودو تا 5 روز پایدار است

## Slide 30
لیتیوم
نمونه باید 12 ساعت از مصرف آخرین دوز دارو گرفته شود
سرم در یخچال هم قابل نگهداری است
پلاسمای حاوی هپارین لیتیوم و لیز باعث رد نمونه می شود

## Slide 31
میکرو آلبومین ادرار
ترجیحا ادرار 24 ساعته جمع آوری شود
نمونه قابل نگهداری در یخچال و فریز است
نمونه های بالاتر از 150 میلی گرم با اضافه کردن اسید کدر می شود
جواب حقیقی موقعی بدست می آید که به میزان خطی بودن تست توجه
ودر مقادیر بالا نمونه رقیق و تکرار شود

## Slide 32
آمیلاز
بیمار ترجیحا ناشتا باشد
نمونه : سرم – پلاسما ( هپارین )
برای آمیلاز ادراری از 10 شب تا 6 صبح ناشتا باشد

## Slide 33
بیلی روبین
نمونه : سرم – در نوزادان می شود از پاشنه پا هم نمونه گرفت ولی باید مواظب که آب میان بافتی وارد خون نشود یا همولیز صورت نگیرد
همولیز باعث رد شدن نمونه می شود
نمونه خون یا سرم تا موقع آزمایش در تاریکی نگهداری شود

## Slide 34
نكات مهم در كار با سمپلر
1-اطمينان از اتصال كامل نوك سمپلربه سمپلر
2-عمود نگهداشتن سمپلر
3-تخليه محلول با تماس نوك سمپلربه جداره ظرف تحت زاويه 10 تا 40 درجه
4-رها كردن آرام دكمه در زمان پر يا خالي كردن محتويات نوك سمپلر
5- كشيدن كناره هاي خارجي نوك سمپلر پس از انجام مكش به جداره هاي فوقاني لوله به منظور حذف قطرات خارجي نوك سمپلر يا در صورت نياز خشك كردن قطرات باقي مانده در بخش خارجي آن به كمك پارچه اي بدون پرز

## Slide 35
6- هنگام تخليه محلول پس از توقف اول بايد كمي تامل و سپس دكمه را تا توقف دوم پائين آورد
7- حجم هاي كمتر از 10 ميكروليتر بهتر است فقط يك بار برداشت انجام و اطراف سمپلر تميز و در محلول موجود شسته شود

## Slide 36
كنترل كيفيت سمپلر
به دو روش توزين و رنگ سنجي انجام مي شود
بررسي دقت وصحت سمپلر بهتر است 4-3 بار در سال انجام شود
در روش رنگ سنجی از رنگ سبز خوراکی یاپارانیتروفنل استفاده می شود
درکتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی دقیقا روش ساخت محلولها برای بررسی دقت و صحت آمده است
سمپلر ها به سه گروه تقسیم شده اند
الف 1000-100
ب- 100-10
ج- کمتر از 10

## Slide 37
برای هر گروه غلظت محلول برای دقت و صحت مشخص
شده است
برای هر سمپلر میزان محلول رقیق کننده مشخص شده است
با هر سمپلر از محلول مربوطه 10 بار برداشته ود ر محلول رقیق کننده خودش می ریزیم کاملا مخلوط و با اسکپتوفتومتر یا فتومتر می خوانیم

## Slide 38
گروه سمپلر | حجم سمپلر بر حسب میکرولیتر | حجم آب مقطر یا سود 0.01 نرمال بر حسب میلی لیتر | حجم رنگ برداشتی توسط سمپلر
گروه پ | 5 | 5 | 5
گروه ب | 10 | 1 | 10
گروه ب | 20 | 2 | 20
گروه ب | 25 | 2.5 | 25
گروه ب | 50 | 5 | 50
گروه ب | 100 | 10 | 100
گروه الف | 200 | 2 | 200
گروه الف | 500 | 5 | 500
گروه الف | 1000 | 10 | 1000

## Slide 39
 | مجذور اختلاف میانگین و هر جذب | اختلاف میانگین و هر جذب | OD
 | 0.000208 | 0.01443 | 0.5878
 | 0.002812 | -0.05303 | 0.5492
 | 0.001179 | 0.03433 | 0.5679
 | 0.002812 | -0.05303 | 0.5492
 | 0.002676 | -0.05173 | 0.5505
 | 0.00208 | 0.01443 | 0.5878
 | 0.002887 | -0.05373 | 0.5485
SD=0.00979 | 0.001144 | 0.03383 | 0.5684
CV=1.7 | 0.002823 | -0..05313 | 0.5491
BIAS=2.19 | 0.002728 | -0.05223 | 0.5500
 | 0.002164 =جمع ستون |  | 0.56084 میانگین

## Slide 41
حداکثر میزان قابل قبول عدم دقت
تا 2% حداکثر میزان قابل قبول برای عدم صحت(CV)
تا 3 % می باشد(BIAS )
اگر سمپلر دقت داشته باشد ولی صحت نداشته باشد
با استفاده از بروشور آن وتغییر تنظیم می توان به صحت
مورد قبول رسید ولی اگر دقت نداشته باشد باید به شرکت مربوطه ارسال و با تعویض قطعات اصلاح شود

## Slide 43
اسپکتروفتومتر و فتومتر
مواردی که در این دو دستگاه بررسی میشود
1- خطی بودن
2-صحت فتومتریک
3- صحت طول موج
4- رانش
5- نورهای ناخواسته

## Slide 44
Linearityخطی بودن
هدف از این آزمون تعیین محدوده ای که در آن ارتباط خطی بین نور جذب شده و خوانش فتومتر وجود دارد
محلولهای مورد استفاده
سیان مت هموگلوبین طول موج 540
پارانیتروفنل طول موج 405
دی کرومات پتاسیم طول موج 340
میزان عدم صحت مجاز در هر رقت حداکثر 5% است

## Slide 45
صحت فتومتریک
برای فتومتر با محلول دی کرومات پتاسیم صحت فتومتر ی قابل اجرانیست چون طول موج 350 لازم می باشد
50 میلی گرم دی کرومات پتاسیم در یک لیتر اسید سولفوریک 0.01 نرمال
جذب در طول موج 350 0.536 با حداکثر 0.005 بالاتر یا کمتر

## Slide 46
صحت طول موج
راحترین محلول سیان مت هموگلوبین است 20 لاندا خون با 5 میلی لیتر درابکین مخلوط
در طول موج های 530-535-540-545-550 ابتدا در هر طول موج با درابکینز دستگاه را صفر کرده و سپس جذب را می خوانیم
اگر اسپکتروفتومتر صحت طول موج داشته باشد حداکثر جذب نوری در طول موج 540 خواهد بود
با این روش بررسی صحت طول موج برای فتومتر عملی نمی باشد

## Slide 47
رانش فتومتری
برای بررسی فرسودگی منبع نوری
محلول سیانمت هموگلوبین را داخل کووت ریخته با پارافیلم درب آن را بسته و هر 5 ت 15 دقیقه تا یک ساعت جذب آن را در طول موج 540 می خوانیم
حداکثر تغییر مجاز در جذب 0.005

## Slide 48
نورهای ناخواسته
نورهای نا خواسته نورهایی هستند که غیر از نور عبور داده شده از منوکروماتور به نمونه تابیده می شود
50 گرم نیتریت سدیم در یک لیتر آب در طول موج 300 تا 385 کل نور را جذب می کند

## Slide 49
برای بررسی عملکرد دستگاه پس از هر سرویس و کالیبراسیون انجام تستهای زیر توصیه می شود
1- سنجش عملکرد پروبها : تستی انتخاب کمترین حجم نمونه و بیشترین حجم معرف مانند پروتئین
گرفته که نباید از خطای مجا ز پروتئین cv30 بار انجام و
بیشتر باشد

## Slide 50
2- دمای انکوباتور
ALTاز یک تست حساس به دما استفاده می شود مانند
محاسبه که باید کمتر حد مجاز CV30 بار آزمایش انجام
این آزمایش باشد
CARRY OVER3-انتقال نا خواسته :
را افزایش و دیگری کاهش NADHاز دو تستی که یکی
ALT LDHمی دهد مانند
باریتم ALT 30 بار به تنهایی و 30 بار همراه LDH
LDH-LDH- LDH ALT
در هر دو حالت باید نزدیک به هم باشد CV

## Slide 51
انتقال ناخواسته نمونه
با انجام آزمایش روی نمونه های بالا و پایین از یک تست انجام می شود مانند گلوکز 50 و 500 میلی گرم در دسی لیتر
HHH-LLL-HHH-LLL-HHH-LLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
در دوحالت بالا باید نزدیک به هم باشدCV

## Slide 52
نکات مهم در کار با اتوآنالایزر
1- آشنایی کامل با دستگاه قبل از شروع کار
2- ایجاد شرایط الزامی برای عملکرد دستگاه مانند برق – آب مقطر با کیفیت – ارت
3-استفاده از برنامه اختصاصی ارائه شده سازنده کیت برای دستگاه مورد نظر
4- عدم استفاده از کنترل به جای کالیبراتور در عمل کالیبراسیون
5- سرویس و کالیبراسیون زمانبندی و سوابق مکتوب باشد

## Slide 53
بيماري با نتايج زير مشكوك به آنمي فقر آهن است ولي فريتين طبيعي مي باشد باتوجه به اينكه در كمبود آهن به
MCVترتيب فريتين – آهن سرم – هموگلوبين -
پايين مي آيد
Hb=9.1 MCV=72.6 RDW=17.3
Fe=25 TIBC=425 FERRTIN=115

## Slide 54
بيماري با ايكتر ( زردي) مراجعه كرده است نتايج آزمايش به شرح زير مي باشد
BIL TOTAL=9.8 BIL DIRECT=6.2
HBSAg=POSITIVE
ALT=12 AST=26 ALP312

## Slide 55
هر موقع بيلي روبين دايركت بالا باشد ولي
ALT طبيعي باشد سرم رقيق و ALT
تكرار شود ( سرم با سالين به نسبت 1/10 رقيق شود)

## Slide 56
تمام شد از شركت قبلي محلول جديد LDL محلول كيت
داخل اتوآنالايزر قرار گرفت ولي نتايج همه تستها اين
آزمايش زير 10 بود علت چيست

## Slide 57
نتيجه گلوكز سرم كنترل در روز هفتم 102 و در روز هشتم 175 ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد
5 بار گلوكز يك نمونه سرم اندازه گيري شد
165-168-164-163-166
با توجه به نتايج تكرار پذيري دستگاه خوب است
علت چيست

## Slide 58
ادرار یک بیمار 65 ساله زرد و با نوار ادرار بیلی روبین و اوربیلینوژن مثبت می باشد
جهت صحت کار اقدام بعدی چیست

## Slide 59
ادرار یک بیمار 40 ساله ظاهرا زرد نیست ولی اوربیلینوژن ادرار آن مثبت است بیلی روبین سرم هم طبیعی است
علت مثبت شدن اور بیلینوژن ادرار چیست

## Slide 60
خون ادرار یک پسر 9 ساله با نوار دو مثبت شده است
یک ساعت طول از زمان نمونه گیری تا انجام آزمایش
کشیده است در میکروسکوپی 2-1 گلبول قرمز در هر شان
میکروسکپی داشته است
جهت صحت کار اقدام بعدی چیست

## Slide 61
پسر 4 ساله با خوردن باقلا دچار زردی شده است
نتایج آزمایش به شرح زیر است
HBSAg=NEG HAV Ab= NEG
BIL TOTAL=10.7 BIL DIRECT=0.56
G6PD= NORMAL
HB=8.9
علت چیست چه پیشنهادی می کنید

## Slide 62
نتایج آزمایش اوره و کراتی نین آقای 32 ساله که به اورژانس مراجعه کرده است به شرح زیر است
اوره = 72 کراتی نین = 0.85
هر دو آزمایش به همراه سرم کنترل تکرار شد نتایج همان شده است و جواب کنترل ها هم خوب بوده است
علت عدم هماهنگی اوره و کراتی نین چیست

## Slide 63
ردیف | نام تست | آماده سازی محلول | نوع نمونه | میزان نمونه میکرولیتر | معرف اول میکرولیتر | معرف دوم میکرولیتر | زمان انکوباسیون دقیقه | طول موج | میزان خطی | رقیق کننده | نرمال
1 | گلوکز(پارس) | آماده | سرم –پلاسما(E-H) | 10 | 500 | ----- | 37-10 | 546 | 400 | سالین | 110-60
2 | اوره (پارس) | 1+4 | سرم –پلاسما(E-H) | 10 | 500 | ----- | TWO-point | 340 | 200 | سالین | 50-10
3 | کلسترول (پارس) | آماده | سرم –پلاسما(E-H) | 10 | 500 | ----- | 37-10 | 546 | 500 | سالین | 200-50
4 | تری گلیسرید(پارس) | آماده | سرم –پلاسما(E-H) | 10 | 500 | ----- | 37-10 | 546 | 700 | سالین | 200-40
5 | اسید اوریک (هیومن) | آماده | سرم | 10 | 500 | ----- | 37-10 | 546 | 10 | سالین | 8-2
6 | کراتی نین (پارس) | 1+4 | سرم –پلاسما(E-H) | 50 | 500 | ----- | TWO-point | 492 | 6 | سالین | 1.3-0.3
7 | AST (پارس) | 1+4 | سرم –پلاسما(E-H) | 50 | 500 | ----- | kinetic | 340 | 318 | سالین | تا37
8 | ALT (پارس) | 1+4 | سرم –پلاسما(E-H) | 50 | 500 | ----- | kinetic | 340 | 318 | سالین | تا 41
9 | ALP (پارس) | 1+4 | سرم –پلاسما(E-H) | 10 | 500 | ------ | kinetic | 410 | 690 | سالین | بزرگسال306-64 کمتراز 15 سال1200-180
10 | کلسیم (درمان کاو) | آماده | سرم | 10 | 500 | 25 | ----- | 575 | 25 | آب مقطر | 10.3-8.6
11 | فسفر (من) | آماده | سرم | 10 | 500 | ---- | 37-5 | 340 | 15 | آب مقطر | بزرگسال 5-2.5 کودکان7-4

## Slide 64
نام آزمايش | غلظت | CV مجاز |  | نام آزمايش | غلظت | CV مجاز
گلوكز | 50 | 3 |  | LDH | 300 | 5
گلوكز | 126 | 2.5 |  | CPK | 200 | 7.5
گلوكز | 200 | 2.5 |  | آميلاز | 100 | 7.5
كلسترول | 200 | 2.5 |  | آهن | 150 | 5
تري گلسريد | 160 | 6.3 |  | كلسيم | 7 | 3.6
اوره | 27 | 2.2 |  | فسفر | 4.5 | 3.3
كراتينين | 1 | 8 |  | سديم | 130 | 7.7
كراتينين | 3 | 3.7 |  | پتاسيم | 3 | 4.3
اسيد اوريك | 6 | 4.2 |  | هماتوكريت | 35 | 2.1
AST | 30 | 5 |  | هموگلوبين | 12 | 1.8
ALT | 50 | 5 |  | WBC | 3.5 | 3.7
ALP | 150 | 7.3 |  | پلاكت | 50 | 6.2
آلبومين | 3.5 | 2.6 |  | INR | 3.6 | 3.9
پروتئين | 7 | 2.6 |  | PTT | 40 | 3.8
جدول CV مجاز آزمايشات بيوشيمي

## Slide 65
با خدا باش و پادشاهی کن
بی خدا باش و هرچه خواهی کن